첨부 2	과제제안요구서(RFP)

내역사업명		방사선기기 성능평가 및 표준화 인증시설 구축·운영

최종 연구목표
❍ 방사선기기 시험 및 인증을 위한 국가 측정표준 시설/체계 구축

1단계 연구목표		❍ 방사선기기 인증/시험 국가표준 및 공인기관 기반 구축
구분	성과목표		연구내용	연구성과물
1차년도	방사선기기 국가표준 인증시설 설계 및 요건 도출		▪국가표준 인증시설 설계 (건축, 차폐) -방사선기기 측정인증 시설 기본설계 -방사선안전 차폐 설계 -시설건축 상세설계 및 시공 계획 ▪측정인증에 요구되는 장비사양 도출 -시설별 시험조건 조사, 분석 -방사선 조사시스템 사양 도출 ▪형식승인 항목 도출	▪국가표준 인증시설 설계도면 ▪형식승인 항목 ▪표준화 확립항목 및 개발항목
	방사선기기 국가공인 시험센터 설계 및 요건 도출		▪국가공인 시험센터 설계 (건축, 차폐) -방사선기기 공인시험 시설 기본설계 -방사선안전 차폐 설계 -시설건축 상세설계 및 시공 계획 ▪장비사양 도출(선원 포함) -시설별 시험조건 조사•분석 -방사선조사시스템 사양 도출 -특성평가 시스템 사양 도출	▪국가공인 시험센터 설계도면 ▪국제표준에 적합성을 갖는 국가공인 시험시설설계 및 시험장비 사양
2차년도	방사선기기 국가표준 인증센터 구축		▪국가표준 인증센터 건축 -방사선기기 표준인증 실험실 건축 -국제표준 요건에 따른 시험시설 및 환경 구축 ▪환경방사선계측기기 인증 국가표준 -환경방사선 국가표준 조사장치 구축 -환경 방사선 국가표준기 구축	▪인증센터 준공 (1,000 m2) ▪환경방사선 (0.2 µGy/h) 측정불확도 2% (k = 2)
	방사선기기 국가공인 시험센터 구축		▪방사선기기 시험센터 건축 -방사선 실험실별 차폐 -국가공인 시험 요건에 따른 시설 및 환경 구축 ▪감마선 조사시스템 구축 -감마선 기준조사장치 구축 -감마선 조사시스템 특성 평가	▪방사선기기 시험센터 준공(1,500 m2) ▪공인기관 인정 요건에 적합한 시험항목별 실험실 구축 ▪감마선 조사시스템 (공간 선량율 4 Sv/h)

2단계 연구목표		❍ 방사선기기 인증/시험 국가표준 확립, 시설 및 체계 구축
구분	성과목표		연구내용	연구성과물
1차년도	고준위 방사선 국가표준 인증시스템 구축		▪환경방사선 국가표준 확립 ▪고준위방사선 기기인증 국가표준 구축 (I) -고준위방사선 국가표준 조사장치 구축 ▪국제규격 방사선센서 인증 장비구축 (광센서, 반도체형, 섬광형, 어레이형 방사선 센서) ▪국제규격 방사능분석기기 인증 장비 구축 (반도체검출기, 섬광검출기, 충진검출기, Ge 검출기)	▪환경방사선 표준 국제비교 (KC) ▪고준위방사선 국가표준 조사장치(10 MeV, 15 kW) ▪국제규격의 방사선센서 및 방사능분석기기 인증 시스템 구축 ▪시험/인증 국가표준 제도
	방사선 조사시험 및 방사선기기 환경, 물리 시험시스템 구축		▪방사선 환경 적용 시험시설 구축 -환경요건(온도, 습도 등) 특성 시험 시설 -물리요건(진동, 충격 등) 특성 시험 시설 -기타요건(동작시간 등) 특성 시험 시설 ▪방사선조사 시험시스템 구축 (I) -저에너지 기준조사장치 구축 -시험시스템 특성 평가 ▪국제규격에 따른 공간선량계 시험	▪방사선 환경 적용 시험동 준공(1,000 ㎡) ▪국가표준 소급성을 갖춘 환경/물리/기타요건 특성평가 장비 구축 ▪저에너지 방사선조사 시스템 (300 keV, 10 kW) ▪공간선량계 시험 결과
2차년도	고준위 방사선 기기 인증 국가표준 확립		▪고준위방사선 기기인증 국가표준 구축 (II) -고준위방사선 국가 표준기 구축 ▪방사선방호용 측정기 인증 국가표준 구축 ▪방사성기체, 고준위방사선원 및 액체폐기물 취급 시스템 ▪저준위 방사능측정기 인증 국가표준 구축	▪고준위방사선 (10 kGy) 측정 불확도 2% (k = 2) ▪국제규격 5종에 대한 방사선방호용 측정기 인증 ▪국제규격 3종에 대한 저준위 방사능 측정기 인증 ▪방사능 표준 국제비교 (KC)
	방사선기기의 방사선응답특성 시험시설 구축		▪저준위 감마선 시험시스템 구축 -Am-241, Cs-137, Co-60 mCi 급 저준위감마선 기준조사장치 구축 -시험시스템 특성 평가 및 시험 가동 ▪방사선조사 시험시스템 구축 (II) -중에너지 기준조사장치 구축 -시험시스템 특성 평가 ▪방사선(능)기기 시험시스템 구축 -고정형/이동형 방사능/에너지스펙트럼 정량분석 시스템 구축 -고준위 방사능 측정 시스템 구축 -표면오염감시기 시험시스템 구축	▪저준위 감마선 시험시스템 3개 (10 µSv/h) ▪중에너지 방사선조사 시스템 (1.0 MeV, 100 kW 이상) ▪국가표준 소급성을 갖춘 방사선(능)기기 시험시스템 2개 (고정형/이동형 HPGe)
3차년도	단색중성자/고에너지감마선 기기인증 국가표준 구축		▪고준위방사선 기기인증 국가표준 구축 (III) -고준위방사선 국가표준 확립 ▪단색중성자/고에너지감마선 인증시설 구축 -고에너지감마선 국가표준 조사장치 구축 ▪방사선원 안전/성능 인증 국가표준 개발 ▪국가표준 인증센터 구축	▪고준위방사선 표준 국제비교 (KC) ▪정전가속기(에너지 범위 (0.1-0.5) MV, 1H+ 0.1 mA) 구축 ▪국제규격 6종에 대한 방사선원 안전/성능 인증 ▪국가표준 인증센터
	국가공인 중성자 시험시설 구축		▪중성자 시험시스템 구축 -중성자 기준조사장치 구축 -중성자 조사시스템 특성 평가 ▪알파/베타선 시험시스템 구축 -알파/베타선 기준조사장치 구축 -알파/베타선 조사시스템 특성 평가 ▪국제규격에 따른 개인선량계 시험 ▪국가인정 공인시험 센터 구축	▪국가표준 소급성을 갖춘 중성자 시험시스템 ▪국가표준 소급성을 갖춘 알파/베타선 시험시스템 ▪개인선량계 시험 결과 ▪국가공인 시험센터